## DPI720多功能过程校验仪

所属分类：信号校验仪 | 所属品牌：GE

720多功能过程信号校验仪

DPI 720是一种能代替多种单一功能仪器的非常通用和低成本的过程

校验仪，同时是手持式的，能实现大多数的过程信号的测量、输出和模

拟，同时输入/输出双显示。

· 测量/模拟热电阻/热电偶和电阻

· 测量/输出电流和电压

· 输入输出端子完全分隔

· 校验/模拟变送器

· 电流阶跃/斜坡输出回路检测

特征

测量：毫安、毫伏、伏

模拟测量： 10 热电偶， 2电阻，欧姆。

精度： 0.04 ％ rdg（毫安，毫伏，伏，欧姆）

输入/输出显示： 点矩式液晶显示器，2 × 16字符

插座/连接盒：4mm的输入连接器和4mm的输入连接器

冷接点：自动或手动补偿热电偶冷结温度

量表读数：过程信号还可以转化成工程单位衡量，如测量电流并在DC上读出

按步输出：用箭头键上下移动调整输出

斜坡输出：设定终点、比率和最低点

预设内存：快速存储和回想三个预设值

环回电源：测量电流所需的24V回路电源

规格与选择

| 测量/输出 | 范围 | 精确度(1 Year) | 分辨率 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mV | _21mV | 0.07% + 7* | 0.001mV | R in > 1000M_ |
|  | _210mV | 0.04% + 4* | 0.01mV | R in > 1000M_ |
| V | _2.1V | 0.04% + 4* | 0.0001V | R in > 1000M_ |
| V (input) | _21V | 0.04% + 4* | 0.001V | R in > 1M_ |
| V (output) | _10.5V | 0.04% + 4* | 0.001V | 10mA max. |
| mA | _21mA | 0.04% + 4* | 0.001mA | R load <=1000_R in 10_ |
| Ohms | 0 to 400/3000_ | 0.04% + 4* | 0.1/1_ | 0.5mA measure0.1 to 3mA source |
| J ! | -200 to 1000_C | 0.7_C | 0.1_C | R in > 1000M_ |
| L ! | -200 to 900_C | 0.7_C | 0.1_C | R in > 1000M_ |
| K ! | -250 to 1350_C | 1_C | 0.2_C | R in > 1000M_ |
| T ! and U❡ | -250 to 400_C | 0.6_C | 0.1_C | R in > 1000M_ |
| E ! | -250 to 1000_C | 0.7_C | 0.1_C | R in > 1000M_ |
| N ! | -250 to 1300_C | 1.4_C | 0.5_C | R in > 1000M_ |
| R ! and S ! | -50 to 1750_C | 1.4_C | 0.5_C | R in > 1000M_ |
| B ! | 200 to 1820_C | 2.8_C | 1_C | R in > 1000M_ |
| Pt 100 #,$ | -200 to 850_C | 0.6_C | 0.1_C | 0.5mA measure0.1 to 3mA source |
| Ni 100 # | -60 to 180_C | 0.7_C | 0.1_C | 0.5mA measure0.1 to 3mA source |

* % of reading and number of counts.

Accuracy includes temperature errors 15 to 35_C. RTD and T/C accuracy best case mid

range. ! IEC 584, ❡ DIN43710, # DIN43760, $ IEC 751

显示: 2行16个字符，点阵式液晶显示器， 5个读数/秒。

温度单位: C和F.

冷端误差:±0.3℃

回路电源:24V 3%

校准参考:32℃-5℃

工作温度范围: -10到55℃

湿度:10至90%无冷凝

认证: EN61326-1, EN61010-1, CE认证标志

最大输入电压: 30V  with respect to ground.

电源:4节AA电池。碱性电池提供20小时使用20℃在测量模式。

自动关机，电池低量指示

245mm x 125mm x 50mm, 0.8Kg